濮阳市质量计量检测服务中心

采购辛烷值、十六烷值测定机询价公告
濮阳市质量计量检测服务中心就辛烷值、十六烷值测定机设备采购项目进行询价采购，欢迎具有相应资质能力的供应商或制造商积极参与。
采购编号：PYFWZX2021001

采购项目：辛烷值、十六烷值测定机
三、采购项目预算控制价：72万元
四、投标人资格要求：
1、投标供应商符合《中华人民共和国政府采购法》第22条的规定。
2、询价项目的制造商或经销商。
3、本项目不接受联合体投标。
五、获取询价通知书的时间及方式：
2021年11月4日起至2021年11月8日（节假日除外，每日8：00--11：30、14：30—18：00北京时间 下同）在中心网站自行下载，网址：http://www.nltc.com.cn/。

招标文件：点击下载
六、递交报价文件截止及开标时间：
递交报价文件截止时间：2021年11月15日9：00。

开标时间：2021年11月15日9:00

开标地点：综合检测楼九楼会议室
七、递交报价文件方式及开标地点：
递交投标文件方式：投标人在规定时间内把标书送到濮阳市质量计量检测服务中心三楼301房间，或以快递方式邮寄（地址：濮阳市京开大道与京开大道交叉口向西200米路北，邮编：457000，联系人：吉振怀，联系电话：13939382182）。

八、注意事项：
1、本项目公告期限为3个工作日。
2、本项目不收取标书费、投标保证金。
3、本次项目如有变更或延期，变更事项将发布在中心网站上，采购人没有投标人任何信息，无法书面通知，请投标人自行查阅，并下载采购补充文件，投标人应随时关注网站，如有遗漏后果自负。
4、投标人下载询价通知书后，应仔细检查询价通知书的完整性，如有残缺和不明确的问题或对询价通知书有异议，应在自询价通知书下载截止日期起法定期限内向采购人提出，否则，将被视为认可本询价通知书内容。
九、采购人名称和联系方式：
采购人：濮阳市质量计量检测服务中心

联系人：吉振怀    联系电话：13939382182

地址：濮阳市京开大道与京开大道交叉口向西200米路北（国家电光源质检中心）
十、公告发布网站网址：http://www.nltc.com.cn/
濮阳市质量计量检测服务中心

2021年11月4日

附件：
询  价  采  购  函

（项目编号PYFWZX2021001）
濮阳市质量计量检测服务中心
询  价  采  购  函
（项目编号：PYFWZX2020001）
濮阳市质量计量检测服务中心就辛烷值、十六烷值测定设备采购项目进行询价采购，欢迎具有相应资质能力的供应商或制造商积极参与。

项目名称：辛烷值、十六烷值测定设备采购
项目编号：PYFWZX2021001

预算控制价：72万元
设备配置构成：   

	序号
	产品名称
	数量（台/套）

	一
	汽油辛烷值测定机
	1

	二
	柴油十六烷值测定机
	1


二、基本要求

1、设备应具有优良的功能和合理的配置，使用简便，测量和控制精度高，试验结果重复性好，可靠性高，达到国内一流先进水平；

2、交货地点：濮阳市京开道与绿城路交叉口向西200米路北

3、交货期合同签订后15个工作日；

三、技术要求

（一）汽油辛烷值测定机技术要求：
1、设备应符合“GB/T503-2016、ASTM D2700汽油辛烷值测定机（马达法）”和“GB/T5487-2015、ASTM D2699汽油辛烷值测定机（研究法）”等标准要求；

  2、设备应同时具备马达法和研究法二种试验方法，支持压缩比法和内插法评油操作；
3、测试范围：（40～120）辛烷值；

4、气缸直径：82.55mm；

5、活塞冲程：114.3mm；

6、气缸容量：0.61L；

7、气缸间隙：进气阀不大于0.20mm、排气阀不大于0.20±0.025mm；

8、火花塞间隙：不大于0.51±0.13mm；

9、压缩比范围：4:1～18:1，压缩比可自动与手动控制，压缩比调节电动机可以正反向旋转，具备减速自锁功能；

10、发动机转速：马达法(900±9) r/min， 研究法(600±6) r/min；

11、润滑油压力：（172～207）kPa；

12、润滑油温度：（57±8）℃，具备润滑油辅助预热功能；

13、气缸夹套冷却液温度：（100±1.5）℃；

14、马达法混合气温度：（149±1）℃；

15、马达法进气温度：（38±2.8）℃；

16、研究法进气温度：（52±1）℃（标准大气压下），随大气压修正，但必须保持在±1℃范围内；

17、点火提前角（实时显示）：马达法ε5.0（26°）依据压缩比电脑自动调节。研究法ε5.0（ 13°）固定不变；

18、重复性：马达法 80～90辛烷值，允许偏差≤ 0.3/M。研究法 90～110辛烷值，允许偏差≤ 0.2/R；

19、仪器主机应为可变压缩比的标准单缸发动机，应配有化油器、进气空气干燥器、点火系统、信号传感器部件、动力系统；

20、配备工业计算机以及不小于17英寸的触摸显示屏，工作站操作界面简单，应内置工作曲线。同时，计算机具备大气压自动补偿功能，配置气压补偿曲线；

 21、设备能实现研究法与发达法的快速切换，无须拆卸；

22、发动机点火提前角实时显示，马达法随压缩比自动对应；

23、配置大功率双循环制冷冰塔，控制温度（2～4）℃。冷却水塔采用不锈钢材质，防止内循环水道腐蚀；

24、具备发动机曲轴箱内压力监测功能，能实时了解活塞、活塞环与气缸套的密封性能，掌握发动机运行状况及仪器试验工况是否稳定；

 25、排气配置：仪器配置消声装置；

26、点火系统：采用霍尔点火（磁感应点火）技术，重复性小于0.2/R辛烷值；

27、应配置激光位移传感器，调节无延时，具有限位安全保护功能；

28、润滑系统：具有两级机油过滤及辅助预热功能，加快预热速度；

29、化油系统：配置四个平行储油罐，垂直喷嘴及第四油杯化油器具有制冷功能；

30、安全系统：具有紧急停止功能设置；

31、具有发动机运行压力负压表实时显示功能；

32、能滚动保存不少于300条试验记录，提供文本（.txt）和电子表格（.xls）文件保存功能；

33、具有自动记录开机、试验累计时间、自动显示保养提示等功能。

34、电源电压：380±10%VAC，50±1Hz。220±10%VAC，50±1Hz；

35、主机功率：不低于12kW     配件功率：不低于3.5kW。

 36、具体配置清单：

	序号
	   内  容
	数  量
	备    注

	一
	主机与附件目录



	1
	汽油辛烷值测定机
	1台
	主机  

	2
	消声器总成
	1件
	

	3
	排气冷却管
	1件
	

	4
	波纹管组件
	1件
	

	5
	鼠标键盘套装
	1件
	光电鼠标 无线

	6
	电源线 (1.5mm²，三相四线，带橡胶护套)
	1根
	  

	7
	嵌网丝塑料软管 (内径Φ12*3)
	10米
	附件  进，排水管

	8
	地脚螺栓
	6根
	可以由用户预先带走

	9
	双头螺栓
	4根
	打包装箱用

	二
	随机备件目录


	1
	气缸盖垫片
	1
	

	2
	活塞环
	1副
	

	3
	测爆器垫圈
	2
	

	4
	排气管垫
	4
	

	5
	机油滤清器
	2
	

	6
	喉箍
	4
	

	7
	热敏纸卷
	1
	

	8
	火花塞
	1
	

	三
	专用工具



	1
	飞轮摇手 
	1把
	

	2
	10mm标准块
	1件
	

	3
	卡箍
	1件
	

	4
	气缸压力表
	1套
	

	5
	压力表接头
	1件
	

	6
	机油滤芯扳手
	1把
	

	四
	标准工具



	1
	手提工具箱 
	1只
	

	2
	梅花/开口扳手（10,12,13,14,16,17,18,19,24,27”）
	1套
	共10把

	3
	活络扳手 (10”)
	1把
	

	4
	“十字”螺丝批 
	1把
	

	5
	“一字”螺丝批 
	1把
	

	6
	内六角扳手
	1套
	

	7
	双色柄钢丝钳 
	1把
	

	8
	火花塞套筒扳手
	1把
	

	9
	活塞环钳 
	1件
	

	10
	塞尺 （0.02-1.00mm）
	1把
	

	11
	卷尺 （2米）
	1把
	

	12
	高强度铝合金手电筒
	1只
	

	13
	机油壶 
	1只
	

	14
	电气绝缘胶带
	1卷
	

	15
	生料带
	1卷
	

	16
	金相砂纸
	2张
	

	17
	锁
	1把
	

	18
	5号电池
	2节
	

	19
	电工剪
	1把
	

	20
	电笔
	1把
	

	五
	冰塔及附件目录


	1
	 冰塔
	1台
	

	六
	随机文件目录


	1
	《用户操作手册》
	1份
	

	2
	《仪器维护手册》
	1份
	

	3
	《仪器安装须知》
	1份
	

	4
	（主机）产品质量合格证
	1份
	

	5
	冰塔《使用说明书》
	1份
	

	6
	（冰塔）产品质量合格证
	1份
	

	7
	装箱单
	1份
	


（二）柴油十六烷值测定机技术要求：
1、设备应符合GB/T 386《柴油十六烷值测定法》、ASTM D613《柴油十六烷值测定法》等标准要求；

2、测试范围：（0～100）十六烷值（典型测试范围30～65）；

3、铸铁型气缸直径：82.55mm；

4、铸铁型活塞冲程：114.3mm；

5、压缩比调节范围：8:1～36:1；

6、采用CFR标准曲轴箱，五齿轮带双平衡模块，发动机右置，前置式盘车系统；

7、气缸工作容量：0.61L；

8、冷却水温度：（100±2）℃；

9、发动机转速：（900±9） r/min；

10、喷油提前角：上止点前（13±0.2）°；

11、喷油流速：（13±0.2） ml/min；

12、喷油器冷却温度：（38±3）℃；

13、着火延迟角：（13±0.2）°；

14、进排气门间隙（热车）: 进气门：（0.2±0.025）mm   排气门：（0.2±0.025）mm；

15、进气温度: （66±0.5）℃；

16、润滑油温度: （57±8）℃；

17、润滑油压力: （172～207） kPa；
18、曲轴箱负压：（0.25～1.5 ）kPa；

19、燃料罐和测量流速的量管达到燃油喷射泵入口中心线以上（635 ± 25）mm；

20、采用大功率冷水循环机，水箱容量≥60L，水压：（0.2～0.4） MPa，工作水温：(15～25)℃；

21、具有实时显示工作曲线、及时反映仪器着火时间点功能；

22、电脑能自动控制喷油提前角，电控泵精确控制喷油量；

23、进气配置：配置大容量空气净化装置；

24、排气配置：仪器配置消声装置，能有效消除运行过程中的噪声；

25、润滑系统：具备二级过滤功能；

26、进油系统：配置三个平行储油罐和一个流量检测管；

27、安全系统：设置紧急停止功能，实现异常状态下的紧急保护；

28、具备数据采集、自动计算、自动控制、自动查表、打印和提示等功能；

29、能实时监测冷却水温度、进气温度、喷嘴温度、机油温度、燃油温度、电机功率等工况；

30、发动机运行压力负压传感器，实时显示；

31、发动机功率指示，数字屏幕显示；
32、自动记录开机和试验累计时间；

33、整机功率：15kW  ，  配件功率：3.5kW 。

34、设备配置清单：
	序号
	装  箱  内  容
	数 量
	备    注

	一
	主机与附件目录


	
	

	1
	柴油十六烷值测定机
	1台
	主机  

	2
	消声器总成
	1件
	

	3
	排气冷却管
	1件
	

	4
	波纹管组件
	1件
	

	5
	鼠标键盘套装
	1件
	光电鼠标 无线

	6
	电源线 (1.5mm²，三相四线，带橡胶护套)
	1根
	

	7
	嵌网丝塑料软管 (内径Φ12*3)
	10米
	进，排水管

	8
	地脚螺栓
	6根
	

	9
	双头螺栓
	4根
	

	10
	壳牌机油
	2桶
	5W-40

	11
	标油
	1桶
	T系列

	12
	标油
	1桶
	U系列

	13
	标油
	1桶
	高检

	14
	标油
	1桶
	低检

	二
	随机备件目录
	
	

	1
	气缸盖垫片
	2张
	

	2
	气缸体垫片
	2张
	

	3
	活塞环
	2副
	

	4
	机油滤清器
	2件
	

	5
	喉箍
	4件
	

	6
	热敏纸卷
	1卷
	

	7
	排气管垫(铁皮)
	4件
	

	8
	排气管垫
	4件
	

	9
	冷却水垫片(纸)
	4张
	

	10
	储油罐液面垫片(纸)
	3张
	

	11
	流量管橡胶垫圈
	2件
	

	12
	储油罐液位橡胶垫片
	6件
	

	13
	机油观察橡胶垫片
	2件
	

	14
	测爆器垫圈
	2件
	

	15
	喷嘴垫片
	2件
	

	16
	喷嘴O型圈
	2件
	

	17
	锁紧螺母
	1件
	

	18
	双刃卡套
	2件
	

	19
	锁紧垫圈
	2件
	

	20
	外六角法兰面螺栓
	8件
	M10*30

	21
	平垫
	4件
	D10

	22
	弹垫
	4件
	D10

	23
	螺母
	4件
	M10

	三
	专用工具


	
	

	1
	活塞环压缩器(卡箍)
	1件
	

	2
	气门弹簧压缩工具
	1套
	

	3
	曲轴手摇扳手
	1把
	

	4
	手轮锁紧扳手
	1把
	

	5
	压缩比塞定位量规
	1件
	

	6
	压缩比调节手轮扳手
	1把
	

	7
	清洗盒
	1件
	

	8
	压力表接头
	1件
	

	9
	垫块组
	1组
	

	10
	机油滤芯扳手
	1把
	

	11
	柴油汽缸压力表
	1套
	

	12
	喷油嘴校验台
	1套
	

	13
	黄铜刷
	1把
	

	14
	化油器清洗剂
	2瓶
	

	四
	标准工具


	
	

	1
	1/2”扭力扳手
	1把
	

	2
	公制精抛光两用长柄扳手
	10把
	10 12 13 14 17 18 19 22 24 27

	3
	1/4”公制六角标准套筒
	4件
	8  10  13  14  

	4
	1/2”公制六角标准套筒
	4件
	16  17  18  19

	5
	双色柄一字头螺丝刀
	1把
	6mm*150mm

	6
	双色柄十字头螺丝刀
	1把
	#0*75mm

	7
	双色柄一字头螺丝刀
	1把
	3mm*75mm

	8
	双色柄十字头螺丝刀
	1把
	#2*150mm

	9
	纤维柄圆头锤
	1把
	

	10
	活络扳手
	1把
	

	11
	公制特长球头内六角扳手
	1套
	

	12
	1/2”球形双用延长杆
	1件
	

	13
	1/4”球形双用延长杆
	1件
	

	14
	1/2"延长杆
	1件
	

	15
	1/2”72段快拆式棘轮扳手
	1把
	

	16
	1/4”72段快拆式棘轮扳手
	1把
	

	17
	高强度铝合金手电筒
	1件
	

	18
	活塞环扩张器
	1把
	

	19
	23片塞尺
	1套
	

	20
	电气绝缘胶带
	1卷
	

	21
	生料带
	1卷
	

	22
	工具箱
	1件
	

	23
	锁
	1件
	

	24
	5号电池
	2节
	

	五
	随机文件目录
	
	

	
	
	
	

	序号
	装  箱  内  容
	数  量
	备    注

	1
	《用户操作手册》
	1份
	

	2
	《仪器维护手册》
	1份
	

	3
	《仪器安装须知》
	1份
	

	4
	（主机）产品质量合格证
	1份
	

	5
	装箱单
	1份
	


四、技术服务
4.1 设备安装、调试

仪器到达最终用户现场并且实验室条件合格后，在接到用户通知后，中标方需安排有经验的工程技术人员到用户现场安装、调试仪器，按验收指标逐项测试，直至达到验收要求，用户在使用设备过程中有任何技术问题中标方应能提供免费的技术支持援助。

4.2 技术培训要求

安装验收期间，在用户所在地对用户进行仪器操作和日常维护的现场免费培训。投标方应在投标文件中给出详细的培训方案，培训人应具有丰富的测试或安装经验，培训内容至少包括以下内容：

最新适用标准的解读；

测试系统的应用、校准方法和日常维护；

测试系统的功能解说和使用介绍；

4.3 保修期

中标方需承诺对其提供的所有产品进行咨询和保修服务，质保期限为货物验收合格日后12个月，对保修期内出现异常的设备（配件）能够提供备用设备（配件）进行替换，保修期自设备验收合格之日起计算。保修期内由于设备维修所产生的全部费用由中标方承担；如果仪器发生故障，响应时间为接到招标方通知后48小时内派有经验的工程技术人员到用户现场维修仪器，在维修和升级期间的交通、食宿费用由供应商承担。

五、 报价要求

投标人的报价为一次性报价，即在投标有效期内投标价格固定不变。报价包括产品运输、安装、调试、税费等费用。
六、询价文件获取办法：

询价文件获取：在中心网站自行下载，网址：http://www.nltc.com.cn/
或到濮阳市质量计量检测服务中心301房间索要电子文本；
询价文件发放时间：2021年11月4日至11月8日，上午9：00—11：30，下午15：00—18：00（节假日除外）。联系人：吉振怀，
联系电话：13939382182。
七、投标文件报送：

投标文件一式两份，其中正本一份，副本一份。投标文件正本的每一页均应由投标人盖章。报价表均应由投标人授权代表签名并加盖投标人公章（在标书外单独提供一页开标一览表用于唱标，须封存在投标信封中）。投标文件的正本、副本均应用信封分别用封条密封。信封上注明项目名称、投标人名称地址、“正本”、“副本”字样及“不准提前启封”字样。信封的封口须加盖投标人公章或授权代表签字。投标文件于2021年11月15日8：30前送到濮阳市质量计量检测服务中心三楼301房间，或以快递方式邮寄（地址：濮阳市京开大道与京开大道交叉口向西200米路北，邮编：457000，联系人：联系人：吉振怀，联系电话：13939382182）。
八、开标时间地点：开标时间2021年11月15日9:00；开标地点：综合办公楼九楼会议室。

九、评标办法：

1、投标人投标报价超过预算控制价的，做无效投标处理。
2、在满足询价文件所有要求条件的有效投标人，以最低报价为中标人。
十、投标文件资料组成：

投标文件格式要求见附件1。

十一商务条款：

交货时间地点：合同签订后15日按需方指定地点交货。

质量保证：所供货物必须是全新的，原装正品，完全符合国家规定的质量标准。产品包装上必须有完好的生产厂家、规格、型号等有效信息，否则我方可将其视为“三无”产品而拒绝接收。

在投标有效期或合同期内，所投货物如因厂家停产，投标方须用新的同一档次或以上的货物供货，且货物的各项价格（单价与总价）均不得增加。

验收方式：所供货物全部到齐并安装完毕后，参照规定的数量、质量、技术指标验收，出具验收报告，双方签字认可。

付款方式：

设备验收合格后支付全部货款的95%，余款质保期满后付清；

售后服务：参照本询价函“第四章：技术服务”；

其他未尽事宜双方在合同中约定（合同参考格式见附件2）。

联系人： 吉振怀  联系电话：13939382182
联系地址：濮阳市京开大道与绿城路交叉口向西200米路北。
濮阳市质量计量检测服务中心

2021年11月4日

附件1：报价文件参考格式

目     录

投标函；

法定代表人授权书

开标一览表；

投标货物分项报价表；

投标货物情况报告(配置、技术参数、系统方案等)；

售后服务表；

投标资格证明文件。

一、投标函

致：                  ：

  根据贵方              项目的招标公告(项目编号：             )，签字代表             （全名、职务）经正式授权并代表投标人             （投标人名称）提交的含下述内容的投标书正本一份、副本一份。 

投标函；

法定代表人授权书；

开标一览表(唱标表)；

投标货物分项报价表；

投标货物情况报告(技术参数及配置方案等)；

售后服务表；

资格证明文件；

据此函，签字代表宣布同意如下：

一、附投标报价表中规定的应提供和交付的货物投标总价为人民币                    ,即                      (大写表述)。

二、投标人保证遵守招标文件中的有关规定，并保证所提供资料的真实性、有效性。

三、投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

四、投标有效期自开标日起三十日内。

五、投标人同意提供按照贵方要求与投标有关的一切数据或资料。

六、本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                                 邮编：                 
电话：                               传真：                
投标人代表姓名                         手机：                 

职务：                            

投标方(公章)：                                

                               全权代表签字：                 

日        期：      年   月   日

二、法定代表人授权书

                         ：

             (投标人全称)法人代表授权             (全权代表姓名)，参加贵方组织的                   项目(招标编号：         )，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于      年   月   日签字生效，特此声明。

法人代表签字： 

     投标人(公章): 

日        期:        年   月   日

附:

全权代表姓名：                  (签字):

职        务：                  身份证号码：                
详细通讯地址：                                                     
邮 政 编 码：                 传      真：                 
电       话：                    手      机：                    

电 子 邮 箱：                   
三、开标一览表
单位：人民币元
	序号
	货物名称
	品牌型号
	生产厂商
	数量
	投标价
	交货期

(天)
	质保期

（年）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	 报    报价总计（小写）：                                   大写:  


      备注：1、此表只填写分包的合计价格。

投标方：（盖章）                       法人（或授权）代表：（签字）           年    月   日

四、投标货物分项报价表
                                                                      


   
单位：人民币元

	序号
	货物名称
	品牌型号
	生产厂家
	规   格
	数量
	投标单价
	投标合价
	交货期

(天)
	质保期

(年)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


(若不够填写可附页）

投标方：（盖章）                  法人（或授权）代表：（签字）              年   月  日

注:1、填写此表时不得改变表格的形式，否则视为不合格投标；

2、填写此表时不得改变货物需求一览表品目号顺序，否则视为不合格投标。

五、投标货物情况报告

	序号
	货物名称
	品牌型号
	生产厂家
	详细配置、规格技术参数
	投标货物技术偏离情况
	备注

	
	
	
	
	招标要求
	投标响应
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


（若不够填写可附页）对于需要说明方案的，请另行设计格式及内容附于本表后。

1、填写此表时不得改变表格的形式；

2、填写此表时不得改变货物需求一览表品目号顺序，否则视为不合格投标。

3、每项投标货物必须填写，与招标要求不一致之处（优于或低于）请明确标出。

4、对于系统功能，特点描述可另附页说明。
      投标方：（盖章）                 法人（或授权）代表：（签字）              年    月   日
六、售后服务表

	序号
	货物名称
	售后服务及培训内容

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


 （若不够填写可附页）

投标方：（盖章）                      法定（或授权）代表：（签字）             年    月   日

七、投标资格证明文件
投标方应提供下列资料：

营业执照（加盖单位公章的复印件）。

投标单位的情况介绍 (加盖单位公章)。

投标方认为有必要的提供的其他资料。

附2：         

        采购货物购销合同（参考）
（编号：          ）

供方：___________________________    

  需方：___________________________      

经双方协商一致，达成以下购销合同：

	商品名称
	规格型号
	生产厂家
	数量
	单价
	总价
	交货时间

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合计人民币（小写）：

	合计人民币（大写）：

	质量要求和技术标准。供方提供的商品必须是全新的，完全符合国家有关技术标准，供方的质量保证及售后服务承诺如下：

1.质保期限：

2.保修范围：

3.服务措施：

4.质保期后服务：

	二、随机备品、附件、工具数量及供应方法：

	三、交提货方式及地点：

	四、验收标准、方法：

如有异议，请于      日内提出。

	付款方式：



	六、违约责任：

	七、其他约定事项：

1.招标文件及其补遗书、投标文件和承诺是本合同不可分割的部分。

2.本合同如发生争议可申请仲裁或提请诉讼。

3.本合同一式六份， __方各执一份，具同等法律效力。

4.其他：

	需方：

地址：

法人代表：

授权代表：

经办人：

使用部门：

联系电话：
	供方：

地址：

电话：

传真：

开户银行：

账号：

授权代表：

（本栏请用计算机打印以便于准确付款）

	备注：


签约时间：


年   月   日



签约地点：


PAGE  


