关于婴儿培养箱检测仪的询价公告

各有关供应商：

我单位对高频婴儿培养箱检测仪进行询价采购，欢迎有资质和能力的国内供应商参加报价。

一、项目名称：婴儿培养箱检测仪。

二、产品清单:

1、婴儿培养箱检测仪1套

三、参数要求:见附件

四、报价人资格要求:

1.报价人必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，具有有效的营业执照。

2．若报价人不是婴儿培养箱检测仪的制造商或制造商指定的代理商,报价时须提供婴儿培养箱检测仪的原厂商针对本项目的设备供货保证书或售后服务授权书的原件。

3. 本项目不接受联合报价。

4.必须遵守国家法律、法规，具有良好的信誉、商业道德及售后服务能力，没有发生重大经济纠纷及走私犯罪记录的。

5.提供的设备必须为全新、合法的原装现货，并符合附件中的全部要求。并提供国家法定计量检定机构出具的该设备的检定/校准证书，证书上至少含有重要参数的检定/校准数据，该证书作为验收依据。

五、报价人价格要求:

1、报价中包含运杂、装卸、包装、安装及调试、保险、检测、检验、税费、售后服务等以及国家规定的各项费用等一切费用。

2、本次询价采购不分采购单元，各供应商须对本次采购的全部内容进行响应，只报其中部分内容的，为无效报价，并不得出现选择性报价。

3、成交条件：投标报价不超过采购预算，在符合询价文件要求的基础上，报价最低的供应商为本次询价采购的成交供应商。

4.投标报价应为唯一的，招标人不接受有选择的投标报价或二次报价。

5.报价时须注明交货时间（最迟为合同签订后7个工作日内）、质保期。

6.采购需求中所列的配置要求为基本要求，投标人必须严格按照采购需求所列的配置要求进行报价。若有偏离，请在技术规格偏离表中加以说明，并以该物品偏离的配置（实际响应的配置）进行报价。只接受配置、性能更高的偏离；任何负偏离将被视为无效投标。

7.投标人提供的硬件、软件、技术、技术资料必须是合法生产的，并享有完整的知识产权；不会因为需方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此类情况，一切经济和法律责任均由投标人承担。

六、询价响应文件的组成及要求：

1、文件组成：

企业营业执照副本复印件；其他相关证明文件。

企业法人授权委托书；

产品的合法代理商资格证明；

所投产品的技术参数偏离表、彩图（中文）

询价响应报价表；

采购设备的配置清单；

交货期承诺；

售后服务承诺；

与本次询价有关的其他资料。

2、文件的签署和密封要求：

询价响应文件为一份，需装订成册；

询价响应文件每页须企业法定代表人签章或其授权代表签字或盖公章；

询价响应文件须装袋密封，封口处须加盖单位公章，封面应注明采购项目名称、和响应单位名称，联系人，联系电话等。

七、售后要求: 提供叁年免费上门软硬件原厂技术支持与售后服务（包括硬件保修和软件升级），提供婴儿培养箱检测仪项目两人的校准/检定资质培训。

八、送达询价响应文件截止时间: 2023年11月22日15：00时，逾期未送达到指定地点或提供资料不完整的为无效报价。

九、送达地点:濮阳市绿城路与京开路交叉口向西300米路北，濮阳市质量计量检测服务有限公司办公楼301房间

十、联系方式:

联系人：吉先生   手机：15639311082

濮阳市质量计量检测服务有限公司

2023年11月15日

附件

婴儿培养箱检测仪

1、符合JJF1260-2010《婴儿培养箱校准规范》的要求。

2、测量软件为全中文界面，制造厂家通过GB/T19001-2016/ISO9001-2015标准质量管理体系认证。婴儿培养箱检测仪自带倾斜传感器，自动化数据分析功能（软件自动识别测量状态）。低功耗测量系统和整机设计（主机高度不超过3cm），不影响温场分布，采集器电池容量3300mAh，控制显示器电池容量3900mAh。实时数据与图形曲线监控功能（控制显示器与管理系统可独立使用）。智能化管理系统（既往信息自动录入、原始记录模块化自由选择和生成、实时状态显示）。采集器与管理系统独立自动存储与状态显示功能，确保数据安全。

3、湿度：

测量范围：（0～100）% RH，分辨力：0.01%RH，最大允许误差：±3%RH

4、温度:

测量范围：（5～55）℃，分辨力：0.01℃，最大允许误差：±0.05℃

时间常数：10s

5、声级计：

测量范围：（30～130）dB A/C加权二级声级计

6、配置清单:采集器1台，控制显示器1台，专用笔记本电脑（含专用软件）1台，湿度传感器1个，湿度升降装置1套，二级声级计1套，专用PD充电器（65W）1套，说明书1套，校准证书1套，专用包装箱1套。

7、交货期：合同签订后45天内到货。

8、质保期：验收合格之日起免费质保3年（人为损坏除外），国内有直接的售后服务机构。